1、用途

本仪器主要用于测量纸和纸板、纸浆和化纤用浆、棉花和化纤、纺织品、塑料、陶瓷、塘瓷、淀粉、食盐、白水泥、瓷土、滑石粉等各种物体的白度。还可以测量薄页材料的不透明度等光学性能。

1.1测定试样的蓝光漫反射因数（R457），称为“蓝光白度”或“ISO白度”（ISO Brightness）。

1.2分析试样材料是否含有荧光增白剂，并可测定荧光发射产生的荧光白度，即增白度。

1.3测定试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数。

1.4测定纸和纸板的油墨吸收值。

2、执行标准

本仪器执行以下标准：

GB7973-87：纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法（d/0法）；

GB7974-87：纸及纸板白度测定法（d/0法）；

ISO 2470：纸和纸板蓝光漫反射因数测定方法（ISO白度）；

GB 8940.2：纸浆白度测定法。

GB 1840：工业薯类淀粉测定方法。

GB 2913：塑料白度试验方法。

GB 13025.2：制盐工业通用试验方法，白度的测定。

GB 1543-88：纸的不透明度测定法。

ISO 2471：纸和纸板不透明度测定法。

GB10339-89：纸和纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法。

GB T/5950：建筑材料与非金属矿产品白度测量方法。

纺织行业标准：化学纤维用浆白度测定方法。

3、主要技术特性

3.1本仪器符合GB3978-83；标准照明体和照明观测条件。模拟D65照明体，采用d/0照明观测几何条件，积分球直径150mm，测试孔直径30mm，设有光吸收器，消除了试样镜面反射光的影响。 R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm，半波宽44 nm；Y10光学系统符合GB3979-83；物体色测量方法。

3.2测定并数字显示白度，荧光白度（增白度），不透明度（%）等。

3.3零点漂移：≤0.1

3.4示值漂移：≤0.1

3.5示值误差：≤0.5

3.6重复性误差：≤0.1

3.7镜面反射误差：≤0.1

3.8试样尺寸：测试平面不少于Φ30mm，试样厚度不超过40mm

3.9电源：交流220V ± 10％, 50Hz，0.4A。

3.10工作环境：温度0～40℃，相对湿度不超过85%

3.11尺寸和重量：375×264×400（mm），16kg。

# 4  结构特点

4.1采用高象素的液晶显示，采用菜单式操作界面，较详细的中英文提示，操作简单，显示直观。

4.2采用高速的热敏微型打印机，可打印所需的数据，噪音极小。

4.3本仪器采用一体化的机械结构设计，整体美观牢固。

仪器的背面下方有插座和电源开关，插座接地端（接仪器外壳）应可靠接地。上部是仪器主体部分，内装测量光电部件，漫射球下面是测量孔，下方装有试样托和压紧器，把试样放到试样托上，压紧在测量孔下面。拉板上装有紫外截止滤光片；拧右侧面拉板旁边的调节螺钉，可以调节照明的紫外辐射(uv)分量；在测量荧光增白度时，拉出大拉板，可以消除照明的紫外辐射。操作人员推拉小拉板，可以在R457和Ry之间切换，并在液晶右下角显示R457或Ry。光源卤钨灯装在后面遮光罩内，灯丝高度应与聚光镜中心平齐。附有黑筒和工作标准板，用来调校仪器。

4.4键盘如图4-1所示，其功能如下表：

| 键符号 | 功能 |
| --- | --- |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、进入ISO亮度和荧光白度测量模式。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、进入透明度、不透明度、光散射、光吸收性和油墨吸收测量模式。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、设定键。用来设定荧光因数、定量，时间，语言等。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、光标向上移。 3、测量R0。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、查看所选项的所有测量数据。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、计算键。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、光标向下移。 3、测量R∞。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、调零键。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、校准键。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、计算所选项的平均值。 |
|  | 1、符号键（＋号【不显示】或－号），输入数据时用。 2、打印键。 |
|  | 在输入数据时，用来移动闪烁光标。 2、在浏览模式中，用来删除测量数据。 |
|  | 用来移动光标、取消设定和退出当前菜单。 |
|  | 确认键。 |
|  | 1、小数点，输入数据时用。 2、测量键。 |

4.5 仪器外观

5、计算公式：

5.1不透明度：

式中：——黑背衬一张试样，漫反射因数Ry测定值

——多层试样（不透明）Ry测定值

5.2透明度：

式中：RW——以工作白板为背衬，一层试样Ry测定值，

同上

5.3光散射系数S，光吸收系数A

，（）

，（）

式中：g——试样定量（）

，同上；

5.4油墨吸收值：

式中：R0——涂油墨之前试样Ry测定值

R1——涂油墨后试样表面墨迹中心区域Ry测定值（原试样背衬）

RK——油墨系数

6 仪器调整

【注】 ：液晶显示界面上NO：XX 表示测量次数，右下角两个箭头分别表示大（上）小拉板的状态（向左表示推进了）。

6.1调零 、校准

第一步：推进所有拉板，按调零键，     第二步：放黑筒后按↙键后，显示正进入如下调零界面						  在调零

第四步：按校准键，进入校准界面

第五步：放上标准板，输入对应的

标准值后按↙键，显示正在调准		 第六步：校准完毕

然后拉出小拉板，按照上述方法调零校准Ry。

6.2参数设定（U、u、g）

6.2.1调节照明紫外辐射分量

如需测量荧光增白试样的R457白度，应做以下调整：

按白度键（即选择白度模式），放上3号工作板，推进大小拉板，如图所示

按测量键，显示数应该接近3号板的R457标准值（以相差不超过0.3为好）。若显示数小于标准值，可用一字头小螺丝刀顺时针方向转动拉板旁边的调节螺钉（反之，若大于标准值，应反时针方向转动调节螺钉），推进拉板到底，再按测量键。以上6.2.1应反复调试多次，直到显示数等于3号板R457标准值为止。

6.2.2 设定荧光因数U值

如果测量荧光增白试样的荧光增白度，还应预先设定荧光因数U值。

推进所有拉板，选择荧光增白度模式同6.2.1方法，校准并如6.2.1调好照明紫外分量后，试样托上放3号工作标准板（标有白度R457和荧光增白度F数值）。按测量键，测定值应等于R457标准值；接着拉出大拉板，按测量键，显示值。，荧光白度修正数u出厂时已设定。

第一步：按设置键                第二步：按2次↓键，然后按↙键

第三步：按↙键，进入荧光因素设定

第四步：数字键输入相应数据，按↙键

第三步：按↙键；  					然后按两次退出键；

第五步：按6.2.1中测量R457，再拉出   第六步：查看测定值F是不是等于标

大拉板，如下图。按测量键测出r457 ，  定值，按打印键除外的键返回上一界

再按计算键得出F；

如果测定值不等于标称值F，可再修正U值，直到测定3号板荧光增白度等于其标称值F。

6.2.3 荧光白度修正数u【这一步一般不用做】

推进大小拉板，选择荧光增白度模式同6.2.1方法，校准并如6.2.1调好照明紫外分量后，试样托上放1号工作标准板（或不含荧光的纸样），推进大拉板按一下测量键，拉出大拉板再按一下测量键，得到R457和r457,如果两者差值不大于0.1则设定u＝0，否则u＝R457-r457，如R457＝80.2，r457＝80，u＝0.2；R457＝69.7，r457＝70，u＝－0.3。输入方法同6.2.2。

6.2.4 设定试样定量g

测定光散射系数和光吸收系数，应预先设定试样定量值（g/m2），方法同6.2.2的前面四步。

6.2.5 油墨修正系数Rk

测定油墨吸收值，应预先设定试样的油墨修正系数，方法同6.2.2前面四步。

6.3 时间设定

如果在打印时需要打印时间，则需要设定时间。

第一步：按设置键，并按↓键移到“   第二步：按数字键输入时间，按删除

时间”选项 ，按↙键，进入时间设定  键选择要修改的数字，按↙确认

6.4 打印选项

第一步：按设置键，并按↓键移到     第二步：按打印键选择是否打印时间，

“打印选项” ，按↙键；            按↙确认；退出键返回上一界面；

方块中打勾表示每次打印都打印时间，否则不打印时间。

  - 调试

用户不使用，仪器出厂时调试使用，建议用户不要使用除非维修。

  - 模式选择

本仪器共有6个测量模式：

按白度键进入ISO亮度（白度）、荧光白度测量模式，开机默认进入此模式。

按OP…键选择不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数以及油墨吸收性试验。

7．测量

  - R457（蓝光白度、ISO亮度）测量

按6.6选择模式，按6.2.1调节照明紫外辐射分量（一次调整后一般一个月内不会变，除非换灯泡）。按6.2.2设定荧光因数U，推进大小拉板，放上试样，按测量键测量就得到ISO亮度。

7.2 测量荧光增白度

按7.1所述测量R457。

第一步：再拉出大拉板，按测量键       第二步：按计算键得到荧光白度F值

测量r457，

7.3测量不透明度

按6.6选择模式，推进大拉板，拉出小拉板。

第三步：按计算键计算不透明度值OP

7.4测量透明度

按6.6选择模式，推进大拉板，拉出小拉板。按GB-1543或ISO-2471进行操作。

第三步：按计算键计算透明度值T

7.5 光散射系数光吸收系数测量

按6.6选择模式，按7.3进行测量。

7.6 油墨吸收值测量

按6.6选择模式，推进大拉板，拉出小拉板，按GB12911进行操作，如7.3。

8  标准器及其量值

标准器按用途分为传递标准和工作标准两种，一般，标准器标定漫反射因数RX、RY、RZ和R457量值（%）。如果标定了三刺激值X10、Y10、Z10，可依下式计算RX、RY、RZ值：

RX=1.301355X10-0.217961Z10

Y10=RY

RZ=0.931263Z10

荧光增白标准器应该标有漫反射因数R457和荧光增白度F量值，以便依6.2.1和6.2.2调节照明紫外辐射分量并计算荧光因数u值。

8.1  传递标准

传递标准用来向工作标准传递量值。传递标准应具有均匀平整的漫反射工作表面。常用的传递标准材料有：硫酸钡或氧化镁粉末，白陶瓷，荧光增白塑料或无荧光白色塑料，荧光增白纸或无荧光白纸，等等。一般，传递标准的性状与被测试样接近，测量这种试样的误差就小，因此，用户尽量选用与被测试样相同或相近的材料，依计量系统要求，定期送上级计量部门标定量值。

8.2  工作标准

工作标准用在日常工作时调整仪器。本仪器提供三块白板作为工作标准，其中1号和2号为无荧光标准板，3号为荧光增白标准板。1号工作板用于日常校准仪器。2号作为校对板,注意细心保存,必要时用来校对1号板量值，校对方法是：如6.1校准，但用2号板校准仪器；然后实测1号板R457量值作为其标称值，亦即重新标定1号板量值。3号板用来如6.2.1调节仪器照明紫外辐射分量。

8.3  量值传递

传递标准两件：无荧光传递标准标有R457量值，荧光增白传递标准标有漫反射因数R457和荧光增白度F值。

用无荧光传递标准，参照6.1校准仪器，然后用荧光增白传递标准，参照6.2.1调节照明紫外辐射分量，如6.2.2计算并设定荧光因数u值。最后实测工作标准板，测定1号和2号板R457量值，测定3号板R457和荧光增白度F值。这样，量值传递给了工作标准，以后日常工作就使用工作标准校准仪器，调节照明紫外辐射分量。

9 操作错误与仪器故障

9.1 操作错误

仪器操作错误，大部分都有显示提示和声音提示（声音比按键提示音长）。

特别注意的是校准时试样托上错误的放了黑筒，这样导致测试任何试样都为0，用户以为是仪器故障，只要用户重新正确校准，就可以解决此问题。

9.2 仪器故障

9.2.1仪器开机自检后，显示信号信号不正常的错误。请打开仪器的后盖板。

·检查灯泡是否发光，如不发光请更换灯泡，更换时注意灯丝因跟透镜中心平齐。

·检查灯泡是否发黑或发白等异常，如果异常，请更换灯泡。

·如果灯泡正常，请检查其位置，即灯丝是否和透镜中心平齐，如位置不正确，请调整位置。

·关掉电源以及拔掉电源插座；打开上盖板和后盖板重新插紧所有插座，再盖上盖板通电试验。

·按设置键进入调试菜单，输入密码123456，进入调整信号菜单，调整合适的信号，重新校准仪器。

·光学玻璃发霉，打开上盖板检查转盘上的光学玻璃，按测量键在灯亮时观察其透光性，如果基本不透光，则需要更换玻璃。

9.2.2 开机无显示，按键无反应，请检查电源插座里面的保险丝是否损坏，损坏请更换保险丝2A/250V。

10 维护

仪器使用电源必须为220V±10％ 50Hz，电压不符合要求的场合请用交流稳压器。仪器用毕应关电源开关，加罩防护，以保持干净。

测试粉末试样后用干净的纱布揩净测量孔和试样托，以免沾粉污染后续试样。

不要手接触标准板工作表面。必要时可用脱脂棉沾酒精擦拭标准板，清除污垢。黑筒使用后应开孔朝下放置，以防落尘。标准器存放在附件盒内，保持干净。

不要用手触摸光学零件。需要清洁时可用镊子夹脱脂棉沾酒精擦洗。

维修电源排除电故障时应避免带电操作。

11 产品成套性

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZB-B白度仪 | 1台 | 打印纸 | 4卷 |
| 附件盒 | 1只 | 粉料取样器 | 2只 |
| 电源线 | 1根 | 使用说明书 | 1份 |
| 黑筒 | 1只 | 合格证 | 1份 |
| 无荧光标准板 | 2块 | 荧光标准板 | 1块 |
| 12V30W(横丝)卤钨灯 | 4只 | 保修单 | 1份 |

12附录

打印纸安装

附图1									附图2

(1) 如图附1所示．箭头位置轻轻按下。打开盖后如图附2所示。

(2) 把打印纸装入，并拉一截(超出一点撕纸牙齿)，注意把纸放整齐．同时注意纸的方向(纸拉出后纸卷外侧面对着打印头)；

(3) 合上纸仓盖，打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头；

(4) 按SEL(上)键使SEL指示灯灭．然后再按LF(下)键使机头转动，这时看一下纸是否走歪，再按一下SEL键。

# Text boxes

大拉板

UV紫外调节螺丝

小拉板

键盘

液晶显示屏

试样托

打印机

测量

R457  = XX.XX

第二步：放单层试样以标准板为背衬，按↓键测量R∞。

第一步：放单层试样并以黑筒为背衬，按↑键测量R0。

第一步：放单层试样并以黑筒为背衬，按↑键测量R0。

第四步：按数字键输入；按↙键确认；再按2次ESC返回到测量界面

第二步：放多层试样（页数以不透明为宜），按↓键测量R∞。

↓

↙

R457

调零完毕

第三步：若调零正确，显示调零完毕，否则显示调零错误，等待2秒后退出此界面，进入测量状态

R457 :	0.00

调零

请放上黑筒；

：确认；       ：退出；

请等待

正在调零…

调零

↙

R457 :	XX.XX

校准

校准

返回

请等待

正在调准…

R457

校准完毕…

校准

请放上标准板；数字键输入；

：确认；       ：退出；

荧光白度

R457(XX)= XX.XX

→r457(XX) = XX.XX

：r457

：荧光白度F；

：选择；

：确认；

F  = XX.XX

↓

设定

退出

↑

↑

↑

→ 1. 语言

2. 试验选项

3. 参数

设置

设置

：选择；

：确认；

：R457

测量

设置

1. 语言

2. 试验选项

→	 3. 参数

参数设定

→U : X.XX  g :	XX.XX

u :	X.XX  Rk:XX.XX

↙

U设定

U:  X.XX

2. 试验选项

3. 参数

→  4. 时间

按数字键输入；按↙键确认；

按返回键退出；

时间设定

XX / XX / 20XX

XX : XX

↙

设定

4. 时间

5. 调试

→  6. 打印选项

按打印键选择；按↙键确认；

按返回键返回上一层；

打印选项设定

打印时间

：选择；

：确认；

NO：XX

R457: XX.XX

↓

R457(XX) = XX.XX

→	r457 (XX) = XX.XX

荧光白度

↙

荧光白度

F   =  XX.XX

不透明度

↓

不透明度

R0 :  XX.XX

→R∞  :  XX.XX

：R0；

：RW；      ：计算T；

；

透明度

R0  :  XX.XX

→RW   :  XX.XX

透明度

↑

：选择；

：确认；

：选择；

：确认；

数字键输入；

：确认；

↙

NO：XX

↙

↓

：R457

：打印数据

其他键退出

→	R0  :  XX.XX

R∞  :  XX.XX

不透明度

OP :  XX.XX

打印选项设定

：选择；

：确认；     ：退出；

→R0  :  XX.XX

RW  :  XX.XX

测量

计算

1

白度

2

OP…

3

平均

0

设置

±

打印

返回

删除

6

计算

5

浏览

4

↑

·

测量

↙

9

校准

8

调零

7

↓

图 4—1 键盘面板图

·

测量

↙

9

校准

8

调零

7

↓

返回

删除

6

计算

5

浏览

4

↑

±

打印

0

设置

3

平均

2

OP…

1

白度

↙

调零

荧光白度

↑

打印

打印

↙

↙

返回

↙

返回

请放上黑筒；

：确认；       ：退出；

返回

请放上黑筒；

：确认；       ：退出；

↙

返回

请放上标准板；数字键输入；；

：确认；       ：退出；

↙

返回

请放上标准板；数字键输入；

：确认；       ：退出；

测量

计算

：r457

：荧光白度F；

打印

：打印数据

其他键退出

透明度

T :  XX.XX

打印

：打印数据

其他键退出

打印

：打印数据

其他键退出

↓

↑

计算

计算

↑

↓

：R0；

：RW；      ：计算T；

计算

↑

↓

：R0；

：R∞；      ：计算OP；

退出

↑

↓

：R0；

：R∞；      ：计算OP；